二波長干渉計による地殻歪計測

寺田 聡一1)、新谷 昌人2)

産業技術総合研究所1)、東京大学地震研究所2)

はじめに

地殻歪を観測する手法はいくつかあるが、レーザー干渉計を用いて二点間の距離の変化を観測する方法がある。これは地下トンネル内で数十mから数kmの距離の地殻歪を検出するのに適している。岐阜県神岡鉱山内には基線長100mの真空光路を用いたレーザー干渉計型地殻ひずみ計が設置されており、10-10～10-11の精度で地殻歪を観測している。この干渉計は非常に高精度であるが真空光路を用いているため高額であり、更なる長基線化や多点設置には向かない。そこで、真空光路を用いずに大気光路のレーザー干渉計で地殻歪が計測できれば非常に有用である。

大気光路のレーザー干渉計では空気屈折率の影響は非常に大きい。空気屈折率を算出するには、気温、気圧、湿度、二酸化炭素濃度の測定が必要である。このうち、気温、気圧による影響は大きい。気温に関しては空間分布があり、基線長の長い干渉計の場合、光路の気温を正確に測定することは困難となる。

空気屈折率の値、および、温度等によるその値の変化の割合は光の波長によって異なるので、二つの波長の光を用いて干渉測長することによって、気温、気圧、湿度、二酸化炭素濃度の測定をすることなく空気屈折率の補正を行うことができる。ただし、この方法で空気屈折率を補正した場合、その測長精度は干渉計のフリンジ分解能の数十倍～百倍程悪化するのが一般的である。ここでは、地殻歪の観測を目的とした高精度な二波長干渉計を開発した。

二波長測長

大気光路の干渉計で直接測定できるのは、真の距離と空気屈折率の積で、これを‘光学的距離’と呼ぶ。これに対して、真の距離を‘幾何学的距離’と呼ぶことがある。ほとんどの場合、計測したい量は幾何学的距離であり、地殻歪計測でも重要なのは、当然、幾何学的距離である。光学的距離をL(O)、幾何学的距離をL(G)、空気屈折率をnとすると、それらの関係は次式のようになる。

L(G)=L(O)n	・・・・・・(1)

幾何学的距離L(G)は真の距離であるから光源の波長や大気の状態には無関係であるが、光学的距離L(O)は光源の波長に依存し、空気屈折率nは光源の波長、空気の気温、気圧、湿度、二酸化炭素濃度に依存する。これらのパラメータから空気屈折率を計算するCiddoの式と呼ばれる式がある[1]。今、二つの波長λ1とλ2で測長した場合、

L(G)=L(O)λ1nλ1, T, P, h, xc=L(O)λ2nλ2, T, P, h, xc	・・・・・・(2)

となる。ここで、T、P、h、xcは、それぞれ、気温、気圧、湿度、二酸化炭素濃度である。式(2)より、

L(G)=L(O)λ2−A⋅L(O)λ2−L(O)λ1 	・・・・・・(3)

A=nλ2,T,P,h,xc −1nλ2,T,P,h,xc −nλ1,T,P,h,xc 	・・・・・・(4)

が得られる。もし湿度が0%ならば、式(4)のAはλ1とλ2のみの関数となる。それはAが空気の状態に依存しないと言うことであり、二波長干渉計では定数とみなせるいいうことである。これは、式(3)から、幾何学的距離L(G)が光学的距離二つL(O)λ1, L(O)λ2と定数Aで算出できることを意味しいる。すなわち、空気状態の計測なしで幾何学的距離を測定できる。湿度が0%でないときは、Aは定数にはならない。しかし、空気の状態の変化に対しAの変化は小さいので、単一波長の干渉計と空気屈折率から幾何学的距離を求めるときより環境測定は大まかで良い。

地殻歪計測用二波長干渉計

式(4)のAの値は二つの波長に依存するが、例えば、YAGレーザーの基本波(1064nm)と第二高調波(532nm)の場合約65となる。式(3)の右辺第2項は、二つの波長で測定した光学的距離の差をA倍しているので、幾何学的距離は測定された光学的距離の精度のA倍、すなわち、これらの波長なら65倍悪くなる。これは二波長干渉計の最大のデメリットである。特に測長距離が長くなると、空気の影響で光学的距離は激しく変動し、そもそも光学的距離を高分解能に測定することが困難である。それに加え、A倍の精度悪化があるため、そのままでは地殻歪計測のような高精度な距離測定には向かない。二つの波長それぞれの光学的距離の測定を高精度にすることは困難であるが、もし、それらの差だけでも高精度に測定できれば、幾何学的距離を精度良く測定できることになる。そこで、L(O)λ2−L(O)λ1を高精度に測定する光学系(図1)、および、電気系(データ処理系) (図2)を考えた。

図1：二波長干渉計光学系

図2：二波長干渉計電気系

光源はヨウ素安定化されたNd:YAGレーザーの基本波(1064nm)と第二高調波(532nm)で、干渉計はヘテロダイン干渉計である。ヘテロダイン周波数はドライブ周波数65 MHzの音響光学素子(AOM)を用いて生成した。一つのAOMに基本波と第二高調波を同一軸で入射させた。基本波と第二高調波では波長が二倍異なるため、AOMによる回折角は基本波の一次回折光と第二高調波の二次回折光が同じ角度になる。一次回折光の周波数シフトはドライブ周波数の65 MHzであるが、二次回折光の周波数シフトは2倍の130MHzとなる。よって、基本波のヘテロダイン周波数は65 MHzで、第二高調波のそれは130 MHzである。ヘテロダイン干渉計では、通常、干渉信号をヘテロダイン周波数で復調することで測長光路の変化を検出する。ここでも式(3)の右辺の第1項に対してはこれに類する方法を用いている。これに関しては後述する。しかし、第二項の二波長の差に対しては、それぞれを復調してから差を計算したのでは、先に述べたとおり、十分な精度で検出することが出来ない。

基本波の干渉信号は中心周波数が65 MHzであり、波長が1064 nmなので、測長距離が毎秒半波長の532 nm/s で変化すると、干渉信号の65 MHzが1 Hz変化する。一方、第二高調波は中心周波数が130 MHzで、波長が532 nmなので、測長距離が毎秒半波長の266 nm/s で変化すると、干渉信号の130 MHzが1 Hz変化する。干渉信号はそれぞれ光検出器で検出される。光検出器で電気信号に変換された基本波の干渉信号を周波数逓倍器で電気的に周波数を2倍にする。すると、中心周波数は130 MHzとなり、毎秒半波長の532 nm/s の変化でそれが2 Hz変化することになる。すなわち、266 nm/sの変化で1 Hz変化するわけで、中心周波数、および、その変化の割合共に第二高調波のそれらと同一になる。そこで、この二逓倍された基本波の干渉信号と第二高調波の干渉信号をDouble Balanced Mixer (DBM)で掛け算し、Low Pass Filter (LPF)を通すことで、基本波による測長と第二高調波による測長の差を直接的に取り出すことができる。同一の測長光路で、波長は厳密に2倍であり、周波数逓倍器による二逓倍も厳密に2倍なので、この方法で取り出された差は空気屈折率の差に起因するものである。それぞれの波長での光学距離は大きく揺らぐが、その大半は共通因子なので、直接差のみを検出するこの方法は精度も非常に良い。これは、図2の右半分に相当する。

式(3)の右辺の第1項を取得するために、第二高調波の干渉信号をヘテロダイン周波数130 MHzで復調するのだが、ここでは、フリンジを分割してその位相を高精度に検出する必要が無いので、カウンターを用いてフリンジ検出を行う。図2の左半分がそれである。第二高調波の干渉信号とヘテロダイン参照信号をそれぞれカウンターを用いてカウントすると、ある時刻のそれぞれのカウント値の差が位置情報となる。カウンターは自作したので、130 MHzは早すぎるためにカウントできない。そこで、ローカルオシレーターを用いて周波数をダウンコンバートする。ダウンコンバートしても、鏡の位置変化に対するフリンジの変化は変わらない。しかし、検出可能な測長距離の変化の上限速度は小さくなる。ここでは、ローカルオシレーターの周波数を134MHzとして、ダウンコンバート後の周波数は4MHzとした。第二高調波の干渉信号はこのようにしてダウンコンバートしたが、ヘテロダイン基準信号の周波数に対してはダウンコンバートの方法を用いずに、AOMをドライブしているローカルオシレーターに周波数同期させた別のローカルオシレーターから信号を取り出した。ちなみに、ダウンコンバート用のローカルオシレーターも周波数同期させている。カウンターは特殊なもので、ダウンコンバートされた第二高調波の干渉信号のカウント値がnの整数倍になった瞬間に、ヘテロダイン参照信号用のカウント値を読み出すものである。この実験では、n=65536とした。こうすると、ダウンコンバートされた第二高調波の干渉信号の周波数とヘテロダイン参照信号用の周波数は等しい必要が無く、それらの比によって取得するフリンジ分解能を変えることができる。ここでは、ヘテロダイン参照信号用のローカルオシレーターからは8 MHzの信号を出力して、干渉フリンジの2分の1の133 nm分解能で検出した。

観測予備実験

この二波長干渉計を用いて、産業技術総合研究所の光学トンネルで測長実験を行った。このトンネルは地下に埋設された2重のコンクリート壁を持つ全長310mのトンネルで、上に約3.5ｍの土で覆われている。このトンネルはエアコンによる温度コントロールはしていないが、地下である為、年間の気温変動は18℃から20℃と安定している。湿度は除湿機により約45%に保たれている。気圧は基本的に外気圧と同じである。このトンネル内には、トンネルに沿って6m置きに52本の温度計、気圧計3台、湿度計3台、二酸化炭素濃度計1台が設置されており、空気屈折率を算出するための大気環境のデータを取得することができる。このトンネルの床に干渉計と反射鏡を72m隔てて置き、その距離の変化を測定した。この72mという距離は、今後予定している神岡鉱山内での地殻歪測定の距離に合わせた。測長光路は、紙で作った直径約20cm長さ2mのパイプを並べその中を通した。これは光路のそばを人が通ったときに期せずして光路を遮らない為である。

二波長干渉計による空気屈折率補正測長を確認するために、トンネル内の大気環境データを取得した。また、測定において大きなトンネルの伸縮が確認されたため、アジレント社製の干渉測長器を用いて同じ点間を測長した。この干渉測長器はHe-Neゼーマンレーザーを光源として用いた市販のヘテロダイン干渉計である。図3の青線は二波長干渉計による測長であり、赤線はこの干渉計の第二高調波のみの測長データ(光学距離)を大気環境データから計算した空気屈折率で除算して幾何学距離を算出したものである。見やすいように二つの線をシフトさせた。このグラフからわかるように、大きな日周成分とドリフトが観測された。これはアジレント社製干渉測長器を用いた測長データでも同様であり、真に幾何学的距離が変動していると思われる。

図3：二波長測長と一波長測長

図4：二波長測長と外気温

図5：地震発生時の二波長測長データ

議論

観測されたトンネルの伸縮は、完全に独立な2つのシステムで観測されていることから、トンネル自体が実際に伸縮していることに疑いはない。外気の気温、気圧の変化を受けている様子であるが、詳しい相関は不明である。トンネル内の温度は安定しており、トンネル自体の温度変化による伸縮ではなさそうである。測長距離と外気温の関係を図4に示す。外気温は気象庁のホームページより、つくば（館野）観測点での値を参照した。

まとめ

短時間的な分解能は予定通りの性能が評価された。しかし、トンネル自体の大きな伸縮のため、長期の安定性や分解能は評価できなかった。また、観測中に震度3の地震があったが、観測が継続できており、大きな揺れに対する耐性も評価できた（図5）。

この二波長干渉計は、2009年3月に神岡鉱山内に移設した。今後、既存の真空光路を用いたレーザー伸縮計との比較等の実験を予定している。

参考文献

[1] Ciddor, P.E., Refractive index of air: new equations for the visible and near infrared, Appl. Opt., 35, 1566, 1996.